## Gages
儀器設備編號/ID | 儀器設備名稱/Name | 類別/Category | 廠牌規格/Spec | 精度/Precision | 使用範圍/UsageRange | 校正點位/CalPoints | 校驗標準/Acceptance | TAF Logo | 管理者/Manager | 校正類別/CalType | 校正週期(月)/Cycle | 上次校正日/LastCalDate | 下次校正日/NextCalDate | 廠區/Location | 狀態/Status | 供應商/Vendor | 備註/Notes
S200-05內-023 | 溫升-熱循環試驗機 | 05溫升熱循 | 明勝(HAT-600) | 1A | 50-600A | 電流(A) : 50, 100, 200, 300, 500, 600 | 電流表±2% |  | 林桂如 | 內校 | 12 | 2025-05-22 | 2026-05-21 | 車用模組廠 | IN_USE |  | 202005_校正用電線放置樣品儲藏室 201806_增加600A校正點，修正使用範圍。
S200-05內-033 | 溫升-熱循環試驗機 | 05溫升熱循 | 明勝(HAT-50) | 0.1A | 2-40A | 電流(A) : 5, 10, 20, 30, 40 | 電流表±2% |  | 林桂如 | 內校 | 12 | 2025-05-29 | 2026-05-28 | 車用模組廠 | IN_USE |  | 20250529_電流2A超出公差,故取消2A量測限制使用範圍 20240605_維修後校驗 20240524_校驗NG，送修 201808_增加2A校正點，修正使用範圍。
S200-05內-077 | 直流定電流產生器 | 05電源供應器 | 明勝DC-200A | 0.1A | 0-32V / 0-100A | 電流(A) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ±2% |  | 林桂如 | 內校 | 12 | 2025-05-06 | 2026-05-05 | 車用模組廠 | IN_USE
S200-05外-008 | 老化試驗機 | 05老化機 | 弘達(HT-8047A) | 1℃ | 0-150℃ | 新校正點: 艙內溫度(℃) 40, 100, 150 艙內溫度(℃) 50, 100, 150 量測位置共9個, 8點角點加1個中心點。 | <100℃ ±2℃ ≧100℃ ±3% | V | 張盟坤 | 外校 | 12 | 2026-05-25 | 2027-05-24 | 車用模組廠 | IN_USE | 昭俐 | 202211_更改新校正點 UL測試設備
S200-05外-014 | 老化試驗機 | 05老化機 | 高鐵科技(GT-7017-M) (序號8800522) | 1℃ | 0-100℃ | 新校正點: 艙內溫度(℃) : 40, 100 艙內溫度(℃) : 50, 100 量測位置共9個, 8點角點加1個中心點。 | <100℃ ±2℃ ≧100℃ ±3% | V | 王志福 | 外校 | 12 | 2026-05-25 | 2027-05-24 | 車用模組廠 | IN_USE | 昭俐 | 202211_更改新校正點 20210630_故障維修 UL測試設備 20160819_校驗時150度超出允收標準。限制使用範圍0~100度
S200-05外-053 | 換氣式老化試驗機 | 05老化機 | 菖鴻CH2436-1 | 0.1℃ | 40-150℃ | ＊＊注意每次讀值都儘量要符合允收標準＊＊ 新校正點: 艙內溫度(℃) : 40, 100, 150 艙內溫度(℃) : 50, 100, 150 量測位置共9個, 8點角點加1個中心點。 | <100℃ ±2℃ ≧100℃ ±3% | V | 張盟坤 | 外校 | 12 | 2026-05-25 | 2027-05-24 | 車用模組廠 | IN_USE | 昭俐 | 20240422_因40°溫度降不下來.故變更校正點為50° 202211_更改新校正點 UL量測儀器
S200-05外-108 | 全自動影像量測儀 | 05影像量測儀 | 源台ARCS/CSM-3020 | 0.001mm | X300*Y200*Z175mm 0~360° | 2020新校正點： 行程器差(mm): X軸：0,30,60,90,120,150,180,210,240,270,290,300 Y軸：0,40,60,80,100,120,140,160,180,190,200 Z軸：0,25,50,75,100 對角線45度/135度：0,30,60,90,120,150,180,210,240,270,300 行程器差(mm): X軸：0,30,60,90,120,150,180,210,240,270,290 Y軸：0,20,40,60,80,100,120,140,160,180, 190 Z軸：0,25,50,75,100 對角線45度/135度：0,30,60,90,120,150,180,210,240,270,300 | 1.行程器差 ±0.02mm 2.角度器差 ±0.5° |  | 張盟坤 | 外校 | 12 | 2024-06-07 | 2026-06-06 | 車用模組廠 | IN_USE | 源台
S200-05外-116 | 2.5D光學影像量測儀 | 05影像量測儀 | 國祥 MM-800/L | 0.001 mm | X200*Y150*Z100mm 0~360° | 1.行程器差(mm): X軸：0,20,40,60,80,100,120,140,160,180, 200 Y軸：0,15,30,45,60,75,90,105,120,135,150 Z軸：0,25,50,75,100 2.角度器差(°) : 60,120,180,240,300,360 | 1.行程器差 ±0.02mm 2.角度器差 ±0.5° |  | 王志福 | 外校 | 12 | 2024-06-07 | 2026-06-06 | 車用模組廠 | IN_USE | 源台
S200-05外-160 | 瞬斷檢測儀 | 05電壓/流/阻檢測機 | 金頓NMS10 (Ser:S20050229) | - | 電壓：DC12V 電流：10mA/100mA/1A 電阻：1A(1Ω~50Ω)/100mA(5Ω~500Ω)/10mA(50Ω~5000Ω) 瞬斷檢知寬度：0.1μsec.~99.9μsec. | 頻道1~10 1. 電壓：12V 2. 電流：1000mA, 100mA, 10mA 3. 瞬斷(10mA, 100Ω) ：0.5 , 1 , 10 (μS) | 1.電壓±10% 2.電流±10% 3.瞬斷±0.1 |  | 張盟坤 | 外校 | 12 | 2024-05-18 | 2026-05-17 | 車用模組廠 | IN_USE | 翔鏵 | 與ASUS筆電搭配為一組
S200-05外-184 | 溫度記錄器 | 05溫度記錄器 | 鴻泰儀器 THAI-THR2012-0A0012S1 S/NO:246070003 | 0.1℃ | -250-2500℃ | 頻道1-12(℃) :10.0, 50.0,100.0, 150.0, 200.0 | ±1.5℃ | V | 張盟坤 | 外校 | 12 | 2025-06-04 | 2026-06-03 | 車用模組廠 | IN_USE | 昭俐 | 202406_新增
T000-05外-011 | 2.5D光學影像量測儀 | 05影像量測儀 | ARCS/SVP-4530 | 0.001mm | X400*Y300*Z200mm 0~360° | 1.行程器差(mm): X軸：0, 80, 160, 240, 320, 400 Y軸：0, 60, 120, 180, 240, 300 Z軸：0, 25, 50, 75, 125, 150, 200 對角線：0, 90, 180, 270, 360, 450 2.角度器差(°) : 60,120,180,240,300,360 | 1.行程器差 ±0.02mm 2.角度器差 ±0.5° |  | 張延世 | 外校 | 12 | 2024-05-20 | 2026-05-19 | 車用模組廠 | IN_USE | 源台 | 20260518_校正時設備X軸光學尺損壞,待維修後校正 20240520_設備移動重新校正 20190923_新增角度器差校驗 20181106_Z軸有自動對焦功能，外校須作Z軸校正。
T640-05外-005 | 高壓線束測試機 | 05電壓/流/阻檢測機 | 益和MICROTEST 9804 (SER:TG6-1273/KG1-0122/TG9-1751) | - | - | 導通(Ω) :150, 300, 480 直流高壓: (1 , 3, 5) Kv 交流高壓:(0.5,2,3.5)Kv | 1.0.001~0.1Ω ±5% >0.1~1MΩ ±3% 2.交/直流電壓 ±5％ |  | 蔡守展 | 外校 | 12 | 2025-06-05 | 2026-06-04 | 車用模組廠 | IN_USE | 昭俐 | 202110_新增(下次校正點確認)
T640-05外-006 | 高壓線束測試機 | 05電壓/流/阻檢測機 | 蘇州中測電子科技 AT-6000A-2CH | - | - | 左右工位 導通(Ω) :150, 300, 480 直流高壓: (1 , 3, 5) Kv 交流高壓:(0.5,2,3.5)Kv | 1.0.001~0.1Ω ±5% >0.1~1MΩ ±3% 2.交/直流電壓 ±5％ |  | 蔡守展 | 外校 | 12 | 2025-06-05 | 2026-06-04 | 車用模組廠 | IN_USE | 昭俐 | 202406_新增